## Лист1
Приложение №1
1. | Место поставки: DDP ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" г.Алматы, ул. Казыбек би, 96
2. | Срок поставки: по заявке Заказчика в течении 15-й календарных дней
3. | Все изделия медицинского назначения и медицинская техника, включенные в заявку, должны соответсвовать Главе 4, Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
Перечень закупаемых изделий медицинского назначения и медицинской техники на 2017 год
1 | Автоматический анализатор коагуляции крови в комплекте c принадлежностями | Принципы измерения: Метод измерения рассеяного света; Колориметрический метод; Латекс-усовершенствованный турбидиметрический метод. Источник излучения: Клоттинговый: 4 LED, длина волны 660 нм; Хромогенный: 1 LED, длина волны 405 нм; Иммунологический: 1 LED, длина волны 575 нм. Работа с образцами: Мин. 50 мкл (Протромбиновое время, АЧТВ, Тромбиновое время); Мин. 10 мкл (Фибриноген , AT-III); Мин. 5 мкл (Факторы); Мин. 8 мкл (Д-димер). STAT-позиция: да. Реакционные пробирки: 60 на борту, возможность непрерывной автоматической загрузки. Параметры: Протромбиновое время, АЧТВ, Тромбиновое время, Фибриноген, Факторы свертывания крови II, V, VII, VIII, IX, X , XI, XII, Волчаночный антикоагулянт (скрининг и подтверждение), Белок С, Батроксобин, AT III, плазминоген , 2-антиплазмин, протеин С, гепарин, Д- димер. Время измерения, (в час): Определение ПВ за 7 минут; Д-димера за 9 минут. Протромбиновое время, АЧТВ, Фибриноген, Д-Димер – 32; Протромбиновое время, АЧТВ, Фибриноген – 48; Д-Димер – 16; Протромбиновое время – 60. Дисплей: Цветной ЖК-дисплей с сенсорным экраном. Сканер штрих-кода: Встроенный считыватель штрих-кодов для образцов и STAT. Возможность подключения к LIS. Встроенный термопринтер, печатает данные и графики. | шт | 1 | 4530000 | 4530000
2 | Анализатор автоматический гематологический в комплекте c принадлежностями | Производительность, тестов/час: 60; Объем пробы, мкл: 100; Метод измерения: импедансный, колориметрический (безцианидный), рассеивание света; Измеряемые параметры: RBC, MCV, RDWSD, RDWCV, WBC, LYM, GRA, MID, LYM %, GRA %, MID %, WBC Histogram, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDWSD, PDWCV, PLT/RBC Histogram; Линейность: WBC/RBC - 0.20–100.0/ 0.36–7.19; Hemoglobin/Platelet - 1.10–22.2/15.0–1000.0; MCV (fL) - 50–120. Точность: WBC - <4.0; RBC - <2.5; HGB - <2.4; MCV - <2.0; PLT - <7.0. Диапазон измерения: WBC - 0.2 д о100.0 x 103/µL, RBC-0.36 до 7.19 x 106/µL, PLT - 15.0 до 1000x103/µL, HGB - 1.1 до 22.2 g/dL. База данных: до 100 000 результатов пациентов. Дисплей: сенсорный цветной дисплей, 10.4 дюймов, разрешение 600 x 800 | шт | 1 | 4495000 | 4495000
3 | Анализатор газов, метаболитов (глюкоза, лактат) и электролитов крови , в комплекте с принадлежностями | Объём образца: шприц: 200 µL, капилляр: 100 µL; Время до результата: до 60 секунд; Контроль качества: 3 – уровневый (возможность использования модуля автоматического контроля качества); Измерительные картриджи: количество тестов: 100, 250, 400, 750; Измеряемые параметры: pH, Na+, Глюкоза, pCO2, K+, CO-оксиметрия, pO2, Ca++, Лактат, Cl–, tHb, nBili, sO2, FO2Hb, FHHb, FCOHb, FMetHb Дисплей: сенсорный цветной дисплей, 8.3 х 6.2 дюймов; Сканер штрих кодов: встроенный, Code 128, Codabar, Code 39, Character/Digit, Interleaved 2 of 5; Внешний интерфейс: USB - 3 порта, RS232, 10Base T Ethernet; Операционная система: Windows XP; Передача данных: ЛИС, система управления данными производителя, беспроводная. | шт | 1 | 3990000 | 3990000
4 | Биохимический ферментный набор реагентов | для фотометрического количественного определения Аланинаминотрансферазы (ALT) в сыворотке или плазме крови в комплекте, для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 18 | 21800 | 392400
5 | Биохимический ферментный набор реагентов | для фотометрического количественного определения Аспартатаминотрансферазы (AST) в сыворотке или плазме крови в комплекте, для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 18 | 21800 | 392400
6 | Биохимический ферментный набор реагентов | для фотометрического количественного определения а-Амилазы (AMS) в сыворотке или плазме крови в комплекте, для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 17 | 70400 | 1196800
7 | Биохимический ферментный набор реагентов | для фотометрического количественного определения Гамма-глютамилтрансферазы (Gamma-GT) в сыворотке или плазме крови в комплекте, для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 1 | 23000 | 23000
8 | Биохимический ферментный набор реагентов | для фотометрического количественного определения Щелочной фосфатазы (ALP) в сыворотке или плазме крови в комплекте, для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 2 | 17200 | 34400
9 | Биохимический ферментный набор реагентов | для фотометрического количественного определения Холестерин (CHOL FS) 5минут в сыворотке или плазме крови в комплекте, для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 6 | 16900 | 101400
10 | Биохимический ферментный набор реагентов | для фотометрического количественного определения Триглицеридов (TG)(5 минут) в сыворотке или плазме крови в комплекте, для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 2 | 27300 | 54600
11 | Биохимический ферментный набор реагентов | для фотометрического количественного определения Альбумина (ALBU) в сыворотке или плазме крови в комплекте, для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 4 | 11200 | 44800
12 | Биохимический ферментный набор реагентов | для фотометрического количественного определения Глюкозы (GLU)(5 минут) в сыворотке или плазме крови в комплекте, для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 17 | 11500 | 195500
13 | Биохимический ферментный набор реагентов | для фотометрического количественного определения Мочевины (UREA) в сыворотке или плазме крови в комплекте, для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 18 | 21800 | 392400
14 | Биохимический ферментный набор реагентов | для фотометрического количественного определения Мочевой кислоты (URIC ASID) в сыворотке или плазме крови в комплекте, для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 2 | 26100 | 52200
15 | Биохимический ферментный набор реагентов | для фотометрического количественного определения Общего белка (TP FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте, для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 18 | 15300 | 275400
16 | Биохимический ферментный набор реагентов | для фотометрического количественного определения Билирубина прямого (BIL Direct ) в сыворотке или плазме крови в комплекте, для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 4 | 34300 | 137200
17 | Биохимический ферментный набор реагентов | для фотометрического количественного определения Билирубина общего (BIL Total) в сыворотке или плазме крови в комплекте, для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 18 | 21300 | 383400
18 | Биохимический ферментный набор реагентов | для фотометрического количественного определения, для автомотического биохимического анализатора Respons 920 Креатинина (CREAT FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | уп | 18 | 15300 | 275400
19 | Контрольная сыворотка | Контрольная человеческая сыворотка, норма. для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 5 | 38600 | 193000
20 | Контрольная сыворотка | Контрольная человеческая сыворотка, патология. для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 5 | 41600 | 208000
21 | Мультикалибратор | Мультикалибратор для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 3 | 32400 | 97200
22 | Чистящее средство | Чистящее средство "А" для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 5 | 10700 | 53500
23 | Чистящее средство | Чистящее средство "В" для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 5 | 10700 | 53500
24 | Чистящее средство | Чистящее средство для автомотического биохимического анализатора Respons 920 | уп | 3 | 37200 | 111600
25 | Датчик | Конвексный (апдоменальный) датчик на аппарат ультрозвуковой диагностики Х300 (Simenes) | шт | 2 | 2236500 | 4473000
26 | Мешок дренажный | Мешок дренажный для Prismaflex | шт | 15 | 5500 | 82500
27 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии для Prismaflex (от 60 кг) | шт | 10 | 106700 | 1067000
28 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии для Prismaflex (до 60 кг) | шт | 5 | 95000 | 475000
29 | Раствор антикоагулянт | Раствор антикоагулянт 10/2 500мл, №2 | шт | 100 | 10350 | 1035000
30 | Раствор гемодиализный | Раствор гемодиализный 2 | шт | 100 | 11900 | 1190000
31 | Раствор гемодиализный | Раствор гемодиализный 4 | шт | 100 | 11900 | 1190000
32 | Ранорасширитель | Ранорасширитель Сигала (титаноыый) для тучных людей | комп | 1 | 535000 | 535000
33 | Проводник | одноразовый длинный с гидрофильным покрытием на дистальной части для облегчения канюляции и прохождения через стриктуры. Диаметр проводника 0,035’, длина проводника 4500 мм, изогнутый дистальный конец. Наличие двухступенчатой маркировки для предотвращения потери управления. Наличие специального покрытия проксимальной части для облегченной смены инструмента и защищенного от перегиба сердечника из нитинола. Возможность работы с V-системой. Хорошая видимость под рентгеном. Наличие 1 штуки в упаковке. | шт | 1 | 82400 | 82400
34 | Проводник | одноразовый. Длина проводника 4500 мм, диаметр проводника 0,035". Сердечник проводника изготовлен из нитинола. Наличие фторсодержащего покрытия проксимальной части. Дистальный конец имеет прямую форму. Видимость под рентгеноскопическим контролем. Возможность использования в комбинации с электрохирургическими инструментами. Проводник помещен в пластиковую оболочку, имеющую разъем для введения физиологического раствора. Инструмент стерилен. | шт | 1 | 82400 | 82400
35 | Одноразовый двухпросветный папиллотом. | Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1700 мм, длина дистальной части 7 мм, длина режущей струны 25 мм, диаметр дистальной части 4.5 Fr. Наличие изоляционного покрытия на проксимальной части режущей струны. Наличие порта для введения контраста и проводника с разъемом . Наличие 4 рентгенконтрастных меток в дистальной части. Предварительно изогнутая конструкция. Совместимость с проводником 0,035". Наличие интегрированной ручки с C-образным держателем.Инструмент стерилен. | шт | 1 | 96000 | 96000
36 | Одноразовый трехпросветный папиллотом. | Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1700 мм, длина дистальной части 7 мм, длина режущей струны 20 мм, диаметр дистальной части 4.5 Fr. Наличие изоляционного покрытия на проксимальной части режущей струны. Наличие 2 раздельных портов для введения контраста и проводника с разъемом типа "Луер-Лок". Наличие 4 рентгенконтрастных меток в дистальной части. Предварительно изогнутая конструкция. Совместимость с проводником 0,035". Наличие интегрированной ручки с C-образным держателем. Инструмент стерилен. | шт | 1 | 86000 | 86000
37 | Многоразовая 8-проволочная корзинка для извлечения камней. | Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1950 мм, диаметр корзинки 20 мм. Корзинка имеет 4 проволоки в проксимальной части и 8 - в дистальной. Оболочка изготовлена из пластика. Наличие атравматичного закругленного дистального конца. Наличие интегрированной ручки. Наличие порта для введения контраста с разъемом типа "Луер-Лок". Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с экстренным литотриптором Olympus. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | шт | 1 | 180000 | 180000
38 | Многоразовая 4-проволочная захватывающая корзинка | Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.2 мм и более, длина 1950 мм, диаметр корзинки 22 мм, мягкая проволока. Оболочка изготовлена из пластика. Наличие атравматичного закругленного дистального конца. Наличие порта для введения контраста с разъемом типа "Луер-Лок". Видимость под рентгеноскопическим контролем. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | шт | 1 | 152000 | 152000
39 | Многоразовый трехпросветный папиллотом. | Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1950 мм, длина дистальной части 7 мм, длина режущей струны 20 мм, диаметр дистальной части 4.5 Fr. Наличие двух раздельных портов для введения контраста и проводника с разъемом типа "Луер-Лок". Наличие 4 рентгенконтрастных меток в дистальной части. Предварительно изогнутая конструкция. Совместимость с проводником 0,035". Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. Наличие 2 штук в упаковке. | шт | 1 | 380000 | 380000
40 | Многоразовая ручка для папиллотомов. | Изготовлена из медицинского пластика, отвечает стандартам безопасности IEC. Наличие специальных колец, ограничивающих ход слайдера, предотвращающих перегибы. Наличие кнопки на дистальной части для фиксации инструмента. Наличие универсального разъема для соединения с электрохирургическим аппаратом. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | шт | 1 | 68000 | 68000
41 | Клипсы для многоразовых клипирующих устройств с функцией вращения | Наличие 40 шт. в упаковке. Угол загиба браншей - 135°, длина браншей – 9 мм. Клипсы стерильны, расположены в специальных катриджах для быстрой перезарядки. Наличие цветового обозначения катриджей для легкого распознования типа клипс. | шт | 1 | 308000 | 308000
42 | Клипсы для многоразовых клипирующих устройств с функцией вращения | Наличие 40 шт. в упаковке. Угол загиба браншей - 90°, длина браншей – 7,5 мм. Клипсы стерильны, расположены в специальных катриджах для быстрой перезарядки. Наличие цветового обозначения катриджей для легкого распознования типа клипс. | шт | 1 | 288000 | 288000
43 | Одноразовые инъекционные иглы. | Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 2300 мм, длина иглы 4 мм, диаметр иглы 23G, угол среза иглы 30°. Оболочка изготовлена из пластика. Наличие интегрированной эргономичной ручки с ярко выраженным щелчком при фиксации иглы. Наличие разъема типа "Луер-Лок" для соединения со шприцем. Инструменты стерильны и запакованы индивидуально. Наличие 5 штук в упаковке. | шт | 1 | 116000 | 116000
44 | Многоразовый лигирующий инструмент для лигирования варикозно расширенных вен желудка и пищевода | Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1650 мм. Возможность наложить любое количество петель при однократном введении эндоскопа. Возможность регулировать степень стягивания петли. Совместимость с дистальным колпачком. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | шт | 1 | 188000 | 188000
45 | Петля для лигирующего устройства | Диаметр раскрытия 12 мм. Петля изготовлена из нейлона. Наличие резинового фиксатора. Упакована в специальный картридж для удобной перезарядки. Наличие цветового обозначения картриджа для легкого распознавания диаметра петли. Наличие 10 штук в упаковке. | шт | 2 | 131200 | 262400
46 | Многоразовый лигирующий инструмент для лигирования полипов перед полипэктомией для предотвращения кровотечения | Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 2300 мм. Возможность регулировать степень стягивания петли. Наличие специального углубления в устройстве для быстрой перезарядки. Совместимость с многоразовой ручкой для лигирующего инструмента. | шт | 1 | 322000 | 322000
47 | Петля для лигирующего инструмента, диаметр максимального раскрытия – 30 мм в специальном катридже для удобной перезарядки | Наличие цветового обозначения катриджа для петель для легкого распознавания диаметра петли и белый цвет петли для отличной видимости на эндоскопической картинке. Петли изготовлены из нейлона, что сводит на минимум травмирование ткани. Наличие 10 шт. в упаковке. | шт | 2 | 216000 | 432000
48 | Многоразовые захватывающие щипцы типа "Аллигатор ". | Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1800 мм, ширина раскрытия 6.9 мм. Наличие функции вращения. Наличие интегрированной ручки. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | шт | 1 | 460000 | 460000