## Лист1
Приложение №1
1. | Место поставки: ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" г.Алматы, ул. Казыбек би, 96
2. | Срок поставки: в течении 15-й календарных дней со дня заключения договора
3. | Все изделия медицинского назначения и медицинская техника, включенные в заявку, должны соответсвовать Главе 4, Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
Перечень закупаемой медицинской техники на 2018 год
№ | Наименование | Краткая характеристика | единица измерения | кол | Цена | Сумма
1 | Транспортный аппарат исскуственной вентиляции легких с пневматическим приводом для детей и взрослых, МРТ-совместимый. | Общее описание • Пневматический МРТ совместимый аппарат ИВЛ обеспечивает автоматическую механическую вентиляцию легких с помощью встроенной системы подачи воздуха для спонтанного дыхания ПДКВ/СИПАП • Группы пациентов: пациенты детского возраста, взрослые пациенты весом от 23 кг и больше • Классификация Международной электротехнической комиссии IEC 601 • Класс I/Оборудование с внутренним источником питания • Оборудование типа В • Каплезащищенное оборудование • Оборудование, которое нельзя использовать в присутствии легко воспламеняющихся анестетиков • Непрерывная работа Основные характеристики системы аппарата ИВЛ Регуляторы • Принудительного дыхания вкл. или выкл. • Частоты дыхания от 3 до более 28 ударов в минуту • Объема вдоха от 360 до 1 500 мл • Максимального давления от 15 до 75 см Н2О • ПДКВ/СИПАП от 0 до 20 см Н2О • Концентрации кислорода 100% или 65% Рабочие диапазоны • Время вдоха 0,6-2,5 секунд • Время выдоха 0,6-20,0 секунд • Минутный объем 0,2-30 л/мин • Структура потока квадратная, 36 л/мин • Макс. внутреннее давление 80 см Н2О Точность регуляторов • Частоты дыхания - ±10% (объем вдоха от 500 до 900) • Объема вдоха - ±10% • Максимального давления - ±10% • ПДКВ/СИПАП - ±5% • F1O2, принудительное дыхание - ±10% Точность воспроизведения величин регуляторов при каждом вдохе • Частоты дыхания - ±10% • Объема вдоха - ±25 мл • Максимального давления - ±5 см Н2О • ПДКВ/СИПАП - ±2 см Н2О • F1O2 - ±5% Специфичность – влияние одного регулятора на другой • Частоты дыхания, если объем вдоха постоянный - ±5% • Объема вдоха - ±5% • Максимального давления - ±5% • ПДКВ/СИПАП - ±5% • F1O2 - ±5% • Гибкость внутреннего объема – 0,1 мл/см Н2О • Сопротивление аппарата ИВЛ потоку • Инспираторный поток, 60 л/мин: менее 2 см Н2О/л/сек • Экспираторный поток, 50 л/мин: менее 2 см Н2О/л/сек Источники питания • Требования к приводному газу • 55 фунтов на кв. дюйм ± 15 фунтов на кв. дюйм (380 кПа ± 100 кПа) • 100% кислород. Не используйте аппарата ИВЛ с другими типами газа. • Устройство подачи газа должно подавать не менее 40 литров в минуту при 55 фунтах на кв. дюйм. Если впускное давление падает ниже 30 фунтов на кв. дюйм вследствие недостаточного потока газа, сработает сигнальное устройство аппарата ИВЛ и он начнет неисправно работать. ПРИМЕЧАНИЕ: Потребление приводного газа при минутном объеме 10 л/мин: • Система ПДКВ/СИПАП выключена: 4 л/мин • Система ПДКВ/СИПАП включена, 65% кислорода: 9 л/мин • Система ПДКВ/СИПАП включена. 100% кислорода: 15 л/мин | шт | 1 | 4500000 | 4500000
2 | Портативный пульсоксиметр с фиброобтическим кабелем датчика длинной 10 метров, МРТ совместимый | Цифровой пульсоксиметр (волоконно-оптический) -переносное настольное устройство, показанное к применению в процессе одновременного измерения, отоборажения и функциональной насыщенности кислородом артериального гемоглабина и частоты пульса у взрослых пациентов, а так же пациентов детсого и младенческого возраста в условиях магнитного резонанаса при питании исключительно от батарей. Предназначен для выборочной проверки и/или постоянного контроля пацентов с хорошей или плохой перфузией. Должен иметь простую функциональность, минимум 16 часов автономной работы, 4-часовую быструю перезарядку и минимум 70 часов памяти. Технические характеристики: Диапазон измерения сатурации - (SpO2) от 0% до 100% Диапазон измерения частоты пульса - от 18 до 321 уд./мин Точность измерения SpO2 (70-100%) - ±2% или ±2 значащие цифры Точность измерения ЧСС - ±3% или ±3 значащие цифры Индикация сатурации Индикация частоты пульса Индикация сигнала - «Снятие датчика», «Слабый сигнал», мигающий значок сердца Элемент питания - 7,2V аккумуляторная батарея Индикация заряда батареи - полная зарядка, 1/3 заряда,полная разрядка Длительность постоянной работы - 30 часов Габариты - 219мм х 92мм х 142мм Вес - 900 грамм (с батареей) Температура при эксплуатации - от 0°С до +40°С Температура при хранении - от -40°С до +70°С Влажность при эксплуатации- от 10 до 90% без конденсации Влажность при хранении - от 10 до 95% без конденсации | шт | 1 | 1500000 | 1500000
3 | Монитор пациента (прикроватный) | Тип монитора - Моноблочный. Конструкция монитора - Без вентилятора. Ручка для переноски - наличие. Технические характеристики: Возрастные группы пациентов - взрослые, дети и новорожденные. Интерфейс - русскоязычный, цветной. Разъемы: сетевой RJ45 - подключение к центральной станции, другому монитору пациента для дистанционного наблюдения, ПК для обновления системы. USB для переноса данных, конфигурации - возможность. Встроенный модуль WiFi для беспроводной передачи данных на центральную мониторную станцию - возможность. VGA для подключения внешнего дисплея - возможность. Разъем для вывода сигналов синхронизации дефибриллятора, сигналов вызова сестры и аналогового вывода - возможность. Дисплей: Тип дисплея - Цветной сенсорный ЖК. Диагональ - не менее 12,1 дюйма, разрешение не менее 800х600 пикс. Светодиодная подсветка дисплея - наличие. Режимы просмотра: Максимальное количество отображаемых кривых на экране параметров - не менее 8. Экран параметров - наличие. Стоп-кадр кривых: остановка кривых для детального просмотра - наличие. Тренды цифровые и графические - наличие. Минитренды. В режиме просмотра минитрендов кривые основных параметров и числовые значения также отображаются на экране - наличие. Экран ОксиКРГ (oxyCRG) - наличие. Режим «Больших цифр» - наличие. Режим просмотра данных других мониторов при объединении в локальную сеть - наличие. Максимальное количество подключенных мониторов не менее 10. Режимы работы: Мониторинг - наличие. Ночной режим - наличие. Демонстрация - наличие. Ожидание - наличие. Управление монитором: Функциональные кнопки на передней панели - не менее 6. Поворотный переключатель - наличие. Сенсорный экран с программируемыми кнопками быстрого доступа, кнопки сворачиваются при отсутствии действий в течение 15 секунд - наличие. Тревоги: Уровни - не менее 3: высокий, средний, низкий. Типы тревог - Звуковая, визуальная, текстовое сообщение, мигающая индикация параметров. Автоматическая установка пределов тревог по измеренным параметрам для данного пациента - наличие. Память: Тренды - не менее 120 часов (разрешение 1 минута), не менее 4 часов (разрешение 5 с), не менее 1 час (разрешение 1 с). События тревоги - не менее 100 событий тревоги с соответствующими кривыми длительностью не менее 8 секунд. НИАД - не менее 1000 групп результатов измерения. События аритмий - не менее 100 событий аритмии и соответствующих им кривых длительностью не менее 8 секунд. Развернутые кривые - не менее 48 часов. Расчеты: Доз лекарственных препаратов и вывод на экран таблицы титрования - наличие. Оксигенации - наличие. Вентиляции - наличие. Гемодинамики - наличие. Функции почек - наличие. Индикация: Тревоги, питание, заряд батарей - наличие. Меню: Управление всеми тревогами, установка пределов по тревогам в одном окне - наличие. Доступ к меню каждого параметра при нажатии на параметр на сенсорном экране - наличие. Аккумулятор: Тип - Литий-ионный. Время работы от аккумулятора - Не менее 2 часов (SpO2, НИАД каждые 15 мин). Мониторируемые параметры: ЭКГ 3, 5 каналов - наличие. SpO2 - наличие. Неинвазивное АД - наличие. ЧСС - наличие. Дыхание - наличие. Инвазивное АД, не менее 2 каналов - возможность. Температура - Наличие, не менее 2 каналов. CO2 в боковом потоке - возможность. CO2 в основном потоке - возможность. Cердечный выброс CO - возможность. Встроенный термопринтер - возможность. Двунаправленная передача данных с центральной мониторной станцией, дистанционный контроль и изменение параметров монитора с пульта центральной мониторной станции - наличие. Характеристики измерения ЭКГ: Количество отведений - 3, 5. Отведения - I; II; III; avR; avL; avF; V. Усиление - х0,125, х0,25, х0,5, х1, х2, х4, авто. Скорость развертки - 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Анализ ЭКГ - не менее чем по 2 каналам. Определение импульсов кардиостимулятора - Амплитуда не уже от ±2 до ±700 мВ, Ширина не уже от 0,1 до 2 мс. Определение комплекса QRS - наличие. Анализ сегмента ST с сохранением не менее 20 контрольных сегментов ST и наложением контрольных сегментов на текущие - наличие. Определение летальных аритмий - наличие. Анализ аритмий - не менее 23 типов. Диапазон ST-сегмента - от -2,0 мВ до 2.0 мВ. Коэффициент подавления сигналов: Режим диагностики: не менее 90 дБ, Режим мониторинга: не менее 105 дБ, Хирургический режим: не менее 105 дБ, Режим ST: не менее 105 дБ. Диапазон ЧСС: Взрослые: от 15 до 300 уд/мин, Дети/Новорожденные: от 15 до 350 уд/мин. Погрешность ЧСС - не более ±1 уд/мин или ±1%. Разрешение ЧСС - не более 1 уд/мин. Характеристики измерения дыхания: Метод - Импедансный. Отведение - I или II по выбору пользователя. Скорость развертки - 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с. Диапазон измерений - Взрослые: от 0 до 120 дых/мин, Дети/Новорожденные: от 0 до150 дых/мин. Разрешение - не более 1 дых/мин. Погрешность - не более ±2 дых/мин или ±2% (при 7 - 150 дых/мин). Время тревоги по апноэ - 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с. Характеристики измерения SpO2: Диапазон измерений - не менее 0 – 100%. Разрешение - не более 1%. Погрешность - не более ±3% (70-100%). Отображение значения индекса перфузии - наличие. Диапазон ЧП не менее 20 – 254 уд/мин. Разрешение ЧП - не более 1 уд/мин. Погрешность ЧП - не более ±3 уд/мин. Характеристики измерения НИАД: Метод - Осциллометрический. Режимы - Ручной, автоматический, непрерывный. Измеряемые параметры - Систолическое, диастолическое и среднее давление, частота пульса. Длительность цикла в непрерывном режиме не менее 5 минут. Интервалы измерений в автоматическом режиме: 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240; 480 мин. Диапазон измерения систолического давления: Взрослые: от 40 до 270 мм рт. ст., Дети: от 40 до 200 мм рт. ст., Новорожденные: от 40 до 135 мм рт. ст. Диапазон измерения диастолического давления: Взрослые: от 10 до 210 мм рт. ст., Дети: от 10 до 150 мм рт. ст., Новорожденные: от 10 до 100 мм рт. ст. Диапазон среднего давления: Взрослые: от 20 до 230 мм рт. ст., Дети: от 20 до 165 мм рт. ст., Новорожденные: от 20 до 110 мм рт. ст. Разрешение - Не более 1 мм рт.ст. Погрешность: Максимальное стандартное отклонение: не более 8 мм рт. ст., максимальная средняя погрешность: не более ±5 мм рт. ст. Единицы измерения - мм рт.ст. или кПа, по выбору пользователя. Диапазон начального давления накачивания манжеты: Взрослые: от 80 до 280, Дети: от 80 до 210, Новорожденные: от 60 до 140. Программная защита от избыточного давления - наличие. Максимальное время измерения давления: Взрослые/дети: не более 180 с, Новорожденные: не более 90 с. Диапазон ЧП - От 40 до 240 уд./мин. Характеристики измерения температуры: Метод - термическое сопротивление. Количество каналов измерения - не менее 2. Диапазон измерений - не менее 0 – 50оС. Разрешение - не более 0,1 оС. Погрешность - не более ±0,1 оС. Кол-во каналов - не менее 2. Параметры - Т1; Т2; Δ Т. Единицы измерения - оС, F. Характеристики измерения ИАД - возможность: Метод - Прямое инвазивное измерение. Количество каналов измерения - не менее 2. Функция наложения кривых ИАД друг на друга - наличие. Диапазон измерений: -50 – 300 мм рт.ст. Разрешение - не более 1 мм рт.ст. Погрешность - не более ± 2 % или ± 1 мм рт. ст., большее из значений. Отображение на экране монитора: Систолическое, диастолическое, среднее давление и кривая для каждого вида давления. Чувствительность датчика - не более 5 мкВ/В/мм рт. ст. Импеданс не менее 300 - 3000 Ом. Расчет измерения пульсового давления - наличие. Диапазон ЧП - от 25 до 350 уд./мин. Разрешение ЧП - не более 1 уд/мин. Характеристики измерения СO2 в боковом потоке - возможность: Метод - Поглощение инфракрасных лучей. Диапазон измерений не менее 0 – 99 мм рт.ст. Разрешение - не более 1 мм рт.ст. Скорость потока отбора: 70 мл/мин, 100 мл/мин. Отображение на экране монитора - кривая CO2, значения EtCO2, FiCO2, ЧДДП. Диапазон измерения ЧДДП - от 0 до 120 дых/мин. Погрешность измерений ЧДДП - не более ±2 дых/мин. Время апноэ: 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с. Характеристики принтера (возможность): Тип - термо, встроенный. Количество кривых не менее 3. Ширина бумаги не менее 50 мм. Скорость - 25; 50 мм/сек. Комплект поставки: Монитор пациента: ЭКГ, ЧСС, дыхание, SpO2, НИАД, температура - наличие. Кабель ЭКГ на 5 отведений в комплекте с ЭКГ электродами - 1 комплект. Датчик SpO2 с кабелем, многоразовый для взрослых - 1 шт. Манжета НИАД многоразовая (25-35 см) с трубкой - 1 шт. Датчик температуры накожный, многоразовый для взрослых - 1 шт. Встроенная аккумуляторная батарея - наличие. | шт | 1 | 1570000 | 1570000
4 | Ларингоскоп, в комплекте | Оптика диаметром 4.3 мм. Не менее 6500 отдельных микровлон. Без соединительных болтов, без внешних световы путей, без сложных отверстекй и расщелен, сложных для очистки. Гладкая форма без острых краев и впадин для простоты очистки и стерлилизации. Аккумуляторы 2.5 В - 2 шт. Совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376-3 / EN 1819 (зеленый стандарт). Рукоятка: Ларингоскопическая рукоятка с ксенон-галогеновым освещением во внутренней части рукоятки. В рукоятках используются 2,5 В батареечные аккумуляторы. Внешний корпус рукоятки стерилизуется/автоклавируется. Металлический корпус, матовая поверхность, насечки на рукоятке, размеры 145x30 мм, конструкция рукоятки из двух модульных блоков – внешнего и внутреннего. Рукоятк совместимы с системами стандарта ISO 7376 (зеленый стандарт). Клинки (3 и 4 размеры): Цельнометаллическая конструкция, Тип клинка Прямой, Освещение фиброволоконное, Освещение фиброволоконное, Защищенные концы световода, Клинки совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376-3/EN1819 (зеленый стандарт), Клинки должны выдерживать 4 000 стандартных циклов автоклавирования (134ºС/5 мин.), сохраняя освещенность 1000 люкс, Размер 3 (длина 192 мм- ширина 13 мм), Размер 4 (длина 155 мм- ширина 15 мм)Инструкция на русском языке – наличие. | комплект | 3 | 395000 | 1185000
5 | Комплекс подогрева жидкостей и растворов при инфузионной терапии и искусственном кормлении (согреватель крови) | Аппарат предназначен для предотвращения и лечения гипотермии и вызываемых ею осложнений в до-, интра- и постоперативном периодах и используется для подогрева жидкостей и растворов при инфузионной/трансфузионной терапии. Долден быть оборудован микропроцессорным контроллером, самотестированием, сигналами тревог и представляет собой портативный аппарат, обеспечивающий автоматическое поддержание заданной температуры теплообменника. Применяется в поликлиниках, операционных, палатах реанимации, везде где требуется инфузионная терапия, переливание крови и кровезаменителей. Принцип работы должен быть основан на непрерывном подогреве потока жидкости. Источник теплообмена нагревает магистраль и, соответственно, жидкость, протекающую по ней. Должен позволять: - поддерживать заданную температуру в диапазоне 34 – 41,50С в течение 24 ч.; - проводить правильную и эффективную инфузионно-трансфузионную терапию; - обеспечить обогрев крови, кровезаменителей и инфузионных растворов; - производить намотку одной или нескольких магистралей; Один виток магистрали вокруг теплообменника не менее 450 мм. Скорость инфузии от 300 до 1200 мл/ч. Технические характеристики: Напряжение и частота питания 230 В / 50 Гц Средняя потребляемая мощность, не более 30 Вт Максимальная потребляемая мощность, не более 120 Вт Габаритные размеры, не более 225х195х170 мм Масса аппарата (с сетевым кабелем), не более 2.8 кг Тип/класс защиты от поражения электротоком B/I Время нагрева, не более 5 мин Диапазон устанавливаемых температур 34 – 41.5°C Дискретность установления температуры 0.1°C Время непрерывной работы 24 часа Точность поддержания температуры, в зависимости от условий эксплуатации От ±2 до ±5% Степень защиты оболочками, не ниже IP 23 | шт | 1 | 1600000 | 1600000
Главный врач Джувашев А.Б.