**г. Алматы 04.05.2022 г.**

**Объявление о закупе способом запроса ценовых предложений**

КГП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ города Алматы объявляет закуп способом запроса ценовых предложений согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее-Правила).

**Адрес организатора:** 050062, Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбек би, 96;

**Условия поставки:** в течение15 календарных дней после заключения договора.

**Место и окончательный срок приема ценовых предложений:**

г. Алматы, ул. Казыбек би, 96.

Здание КГП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ города Алматы, кабинет «государственных закупок»

До 09.00 часов 12 мая 2022 год

**Место, дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениям:**

Здание КГП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ города Алматы, кабинет «государственных закупок»

10.00 часов 12 мая 2022 год

**Перечень закупаемых товаров указан в приложении № 1.**

**Главный врач Джувашев А.Б.**

**Приложение № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед** | **Кол** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Электроотсасыватель для хирургии в комплекте | Назначение:мобильный электрический аспиратор предназначен для отсасывания и сбора секрета, жидкостей организма, частей ткани и промывных растворов во время хирургических, эндоскопических и минимально инвазивных вмешательств. Электроотсасываетль предназначен для стационарного применения и адаптирован для всех областей хирургии, обеспечивая высокую мощность при относительно малом уровне шума. Аппарат должен быть мобилен благодаря наличию четырёх шасси. Наличие переключающего клапана для перехода к использованию свободной ёмкости для сбора секрета при заполнении первой. Должен освобождать от необходимости переподсоединения шлангов электроотсасывателя во время операции. Переключение на вторую ёмкость должно осуществляется простым поворотом переключателя.  Наличие устройства для защиты от перелива поплавкового типа. Должен обеспечивать автоматическое прерывание работы электроотсасывателя, если ёмкость для сбора секрета заполнена до максимума, а работа прибора при этом не остановлена самим пользователем.  Возможность работы электроаспиратора от ножной педали.  Технические характеристики:  Мощность отсасывания: не менее 50 л/мин.  Мощность отсасывания с фильтром не менее 29 л/мин.  Maксимальный вакуум – не менее 90 кПa (в зависимости от атмосферного давления).  Вакуумметр от –1 до 0 бар (1 бар = 1 кПа x 100) или от –750 до 0 мм ртутного столба.  Габаритные размеры: не более 999 x 435 x 436 мм (без емкости для секрета)  Вес: не более 18 кг (без емкости для секрета). Макс. звуковое давление: не более 60 dB(A).  **Приемная емкость с крепежным приспособлением – 2 шт**. Емкость для сбора секрета, с крышкой. Объём: не менее 3л. Крышка ёмкости должна быть снабжена поплавком для устройства защиты от перелива. Материал изготовления ёмкости: полисульфон. Допускается стерилизация автоклавированием при + 134 град.С. Ёмкость должна быть градуирована с шагом деления 100мл.  **Опорная планка – 1 шт.** Универсальный держатель 30x5 (для крепления емкости для сбора секрета).  **Скобы для крепления переходного шланга и отсасывающего шланга (для переходного шланга) – 1 шт.** Представляет собой крючок из нержавеющей стали, который крепится на стандартный рельс, и служит для фиксации переходного шланга аспиратора.  **Вакуум-фильтры – 1 комплект.** Бактериальный фильтр служит для защиты электроотсасывателя и окружающей среды от инфекции, содержащейся в отсасываемом секрете. Замена каждые 7 дней. Комплект из 10шт. | шт | 2 | 2 290 966 | 4 581 932 |

**Главный врач Джувашев А.Б.**