Приложение №2 к тендерной документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Аппарат искусственной вентиляции легких для транспортировки (мобильный) |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких для использования при транспортировке и в экстренных ситуациях | Аппарат ИВЛ с наличием режимов управления по времени, объему и давлению для использования в экстренных случаях и при транспортировке пациентов, требующих принудительной или вспомогательной вентиляции с дыхательным объемом не менее 100 мл. Целевая область применения: Мобильное применение для пациентов в критическом состоянии, для использования внутри и вне помещения. Может использоваться при транспортировке пациентов в автомобилях скорой помощи, самолетах, вертолетах и на судах. В отделениях травматологии и неотложной помощи. При внутрибольничной транспортировке пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ. Режимы и методы вентиляции: Наличие принудительной вентиляции с управлением по объёму; Наличие принудительно - вспомогательная вентиляция с управлением по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; Наличие синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции с управлением по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; Наличие режима VC-AC может быть заменён на VC-SIMV (и наоборот) без прерывания вентиляции. Наличие - самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; Наличие - неинвазивная (масочная) вентиляция. Должна быть доступна в режиме самостоятельное дыхание на фоне положительного давления. Так же доступна в опциональных режимах самостоятельное дыхание на фоне положительного давления и Вентиляция с управлением по давлению, с переменной поддержкой давлением на уровне CPAP и возможностью пациента самостоятельно дышать на протяжении всего дыхательного цикла. при их наличии в комплектации аппарата. Функция вентилирования с автоматической компенсацией утечек по потоку (компенсация не более 100л/мин) и по чувствительности триггера. Назначением данной функции является адекватная респираторная поддержка в условиях утечек и сохранение адекватной чувствительности триггера для обеспечения согласованности аппаратного дыхания с самостоятельным дыханием пациента. Утечки через маску должны регистрироваться и учитываться при измерении дыхательного объёма на выдохе VTe и минутного объёма на выдохе MVe. При этом на дисплее должны отображаются объёмы, которые пациент реально получил. Наличие Вентилирования при СЛР (сердечно-легочная реанимация): сигналы тревоги по минутному объему и частоте дыхания недоступны. Аппарат ИВЛ ведет мониторинг давления в дыхательных путях, ограниченного заданным значением максимального давления вдоха. Наличие не превышается и вдох преждевременно не прерывается (актуально при надавливании на грудную клетку при проведении непрямого массажа сердца). Устанавливаемые параметры: Параметры должны устанавливаться в зависимости от выбранной категории пациентов: «Взрослый», «ребёнок». Все параметры могут быть изменены пользователем. Наличие - частота дыхательных движений: Не хуже 2-50 /мин Наличие - дыхательный объём: не менее 100 – 2000 мл. Минимальный конфигурируемый дыхательный объем 100 мл соответствует параметрам ребенка весом приблизительно 13-17кг с дыхательным объемом 6-8мл на килограмм массы тела, что соответствует возрасту 2-4 года. Стандартные настройки категории пациента Ребенок должны соответствовать параметрам ребенка весом приблизительно 25-33кг с дыхательным объемом 6-8мл на килограмм массы тела, что соответствует возрасту 7-10 лет. I:E - cоотношение времени вдоха к выдоху: Не хуже 1:4 - 4:1 Ti - время вдоха: от 0,3 до10 сек. FiO2 - концентрация O2: 100 об.% (нет воздушной смеси) или около 40 об.% (O2 - возд. смесь). При подаче О2-воздушной смеси концентрация О2 не должен опускаться ниже 40% и не должен зависеть от изменений давления в дыхательных путях. ПДКВ (PEEP): не менее 0, не более 20 мбар, с шагом настройки в 1 мбар. Pмах. – ограничение максимального давления на вдохе: 20 - 60 мбар. Чувствительность триггера по потоку: 3-15 л/мин.; По давлению: от 3 до 15 шагов. Триггер может быть отключен. Успешное триггирование пациента отображается на дисплее аппарата. Максимальный поток на вдохе: не более 100 л/мин (при давлении подачи после 350 kPa) не более 80 л/мин (при давлении подачи до 350 kPa) Технические данные: Принцип управления - по временным циклам, по постоянному объему, с поддержкой давлением. Максимальный поток инспирации – не более 100 л/мин Комплайнс аппарата с вентиляционным шлангом 1.5 м < 1,5 мл/мбар; с вентиляционным шлангом 3 м < 2 мл/мбар Сопротивление вдоху < 9 мбар при 60 л/мин; < 5 мбар при 30 л/мин; Сопротивление выдоху < 6 мбар при 60 л/мин; < 4 мбар при 30 л/мин; Мертвое пространство, включая датчик потока: не более 35 мл (без дополнительных принадлежностей, как, например, фильтр или кювета). Подключение пациента: не менее 22 мм конический коннектор. Безопасность: Наличие клапана лёгочного автомата (впускной клапан): открывает дыхательную систему при отказе подачи газа, позволяет осуществлять спонтанное дыхание окружающим воздухом. Наличие клапана сброса избыточного давления: открывает дыхательную систему при приблизительно 80 мбар. Автоматическая самодиагностика аппарата при включении. Проверка системы, которая должна включать следующие виды тестов: тестирование пневматики, тестирование дыхательного контура, проверка на наличие утечек. Проверка системы должна занимать не более 1 минуты. Измеряемые величины, отображаемые на дисплее: Давление в дыхательных путях: Наличие – максимальное давление в дыхательных путях, Наличие - ПДКВ, Диапазон не менее 0 не более 100 мбар; Разрешение 1 мбар; Точность не хуже ±2 мбар Давление в дыхательных путях отображается в виде диаграммы: не менее 0 не более 90 мбар. Измерение потока: Наличие VTe – дыхательный объём на выдохе: Диапазон от 0 до 5000 мл, (температура тела, давление, насыщение; измеренные значения относятся к состоянию легких пациента, температуре тела 37oC, давлению в дыхательных путях, газу, насыщенному водяным паром). Аппарат должен производить корректировку подаваемого объёма дыхательной смеси с поправкой на давление, температуру и относительную влажность, обеспечивая точно заданный дыхательный объём. Разрешение должно быть 1мл; Точность ±20% от измеренного значения или ±20мл, в зависимости от того, какое из них больше. Должна быть автоматическая корректировка объёма в зависимости от изменения высоты над уровнем моря (актуально при использовании в санавиации). Наличие – минутный дыхательный объём, BTPS. Диапазон от 0 до 100 л/мин, BTPS; Разрешение 0.1 л/мин; Точность ±20% от измеренного значения или ±0,4 л/мин, в зависимости от того, какое из них больше. Поток должен отображается в виде графика: от -150 до +150 л/мин. Частота дыхания: Наличие– частота дыхательных циклов, Диапазон от 0 до 99 /мин; Разрешение 1/мин; Точность ±1 /мин Фактический расход кислорода должен быть на основе текущих настроек (в л/мин). Мониторинг Наличие сигналов тревоги дифференцированы по приоритетности (!!!Предупреждение, !!Предостережение,! Примечание), с соответствующей дифференцировкой цвета фона сообщения и индикатора тревоги (красный, желтый, голубой) и звукового сигнала (пяти-, трёх-, двух-тоновый). Звуковой сигнал тревоги можно отключить на 2 минуты. Сигнал должен быть высокой приоритетности отключить который нельзя. Если одновременно срабатывают несколько тревог, на экране должна отображаться тревога с наиболее высоким приоритетом. История тревог должна фиксироваться я в журнале тревог (до 400 записей). Записи о тревогах должны быть выделены цветом в соответствии с приоритетностью. Записи должны сохранятся после выключения устройства и при сбоях в питании. Наличие возможности автоматической установки пределов срабатывания тревоги на основе фактически измеренных значений Минутного объёма дыхания (верхний и низкий предел). Диапазоны пределов срабатывания сигналов тревоги: Минутный объем дыхания: MVe высокий от не менее 2 до не более 60 л/мин; MVe низкий от не менее 0,5 до не более 40 л/мин. Задержка сигнала тревоги: 40 секунд после начала вентиляции. Частота дыхания, при спонтанном дыхании пациента: тревога при превышении верхнего предела срабатывания сигнала тревоги. Диапазон настройки: от 10 дo 99 /мин. Задержка сигнала тревоги: 30 секунд после начала вентиляции. Давление в дыхательных путях. Верхний предел срабатывания тревоги, когда давление "Pmax" превышено на не более 5 мбар. Диапазон настроек от 20 до 60 мбар. Нижний предел срабатывания сигналов тревоги, когда перепад давления между фазами вдоха и выдоха слишком мал (когда измеренное давление в дыхательных путях не достигает 70% от его расчетного значения). Время тревоги по апноэ: сигнал тревоги, если изменение фазы дыхания не зарегистрировано в течение 15 секунд. Давления подаваемого газа: тревога при низком уровне давление в линии нагнетания до 1,8 бар; при высоком давлении подачи (от 8 бар). Утечка в контуре пациента (в режимах с управлением по объёму и в режиме CPAP с отключенной NIV): тревога, если дыхательный объём на выдохе VTe меньше 45% значения дыхательного объёма на вдохе VTi. Задержка сигнала тревоги: 30 секунд после начала вентиляции. Отсоединение: тревога, если обнаружено отсоединение дыхательного контура. Задержка сигнала тревоги: 30 секунд после начала вентиляции. Температура батареи: тревога при высокой / низкой температуре батареи. Температура устройства: тревога при перегреве устройства, высокой / низкой температуре устройства. Заряд батареи: тревога при низком заряде батареи или, если батарея разряжена. Эксплуатационные данные Источник питания должен быть не хуже: входное напряжение 19 В +5/-3 В пост. тока. Должно быть предусмотрено наличие специального порта с быстроразъёмным соединением. Подсоединение аппарата к системе централизованного газоснабжения с помощью быстроразъемного порта используется для поддержания непрерывной подачи газа при переключении со встроенного кислородного баллона на систему централизованного газоснабжения. Потребление O2 для работы пневматики аппарата: от 0,1 до 0,5 л/мин. Звуковое давление: не более 45 дБ (A) для типичной вентиляции на расстоянии 1м. Время работы пневматики аппарата: Время работы пневматики аппарата должно зависеть от минутного объёма вентиляции и от установленной концентрации кислорода. При использовании кислородного баллона, объёмом 2л, под давлением до 200 бар, при установленной концентрации кислорода 100%, режиме вентиляции и минутном объёме вентиляции не более 4,8 литра в минуту (Vt=400мл и Частота дыхания =12 дых./мин) время работы пневматики аппарата составит не менее 75 минут на 1 баллон и не менее 150 минут при использовании 2 баллонов соответственно. Время работы пневматики аппарата значительно возрастёт при использовании дыхательной смеси кислород-воздух вместо 100% кислорода за счет втягивания окружающего воздуха в аппарат. При использовании 40% кислорода время работы аппарата на одном 2л баллоне составит при том же минутном объёме вентиляции 165 минут и около 5,5 часов на двух баллонах соответственно. Вес: Номинальный вес с системой переноски, батареей, сумкой, 2-литровым кислородным баллоном, редуктором и дыхательным контуром – не более10кг. Интерфейс пользователя: должен быть цветной сенсорный TFT дисплей, диагональ не менее 4,3 дюйма. Разрешение не менее 480х272 пикселя. Должен иметь вращающийся нажимной манипулятор. Выбор значений должен осуществляться с сенсорного дисплея. Изменение и подтверждение настроек должно осуществляться посредством манипулятора. Настройка яркости экрана должна быть не хуже: 25%, 50%, 75%, 100%. Дисплей аппарата и органы управления должны быть защищены по периметру бортами, предохраняющими от фронтальных ударов. Наличие функции поворота экрана на не менее 180град. путём нажатия одной клавиши, что обеспечивает использование аппарата, с любой стороны, от пациента (слева, справа), а также размещение аппарата на любой панели салона санитарного транспорта. Эргономичная ручка для переноски аппарата должна быть расположена строго над его центром тяжести, что в сочетании со сравнительно небольшим весом аппарата облегчает его «ручную» транспортировку. Соответствует стандартам не хуже IEC 60601-1-2, EN 794-3 (36,101) 10 В/м, ISO 10651-3 (36,202,2,1) 30 В/м и положению ООН № 10, редакция 3, с соблюдением требований электромагнитной совместимости для применения в автотранспортных средствах и в соответствии с Директивой Европейской комиссии 2004/104/EC. Соответствие отраслевому стандарту не хуже RTCA DO-160G с соблюдением требований электромагнитной совместимости для применения в самолетах и вертолетах. Классификация в соответствии с Директивой 93/42/EEC: IIb; Тип защиты от поступления жидкостей. Не хуже IP34; устройство защищено от попадания брызг со всех сторон и твердых частиц размером не менее 2,5 мм (0,1 дюйма). Время восстановления после дефибрилляции: не более 0 секунд. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Литий-ионная батарея | Тип батареи должен быть не хуже: литий-ионная батарея. Ёмкость батареи: не менее 5,6 Ач. Продолжительность работы от новой, полностью заряженной встроенной аккумуляторной батареи без подключения к внешнему источнику питания: не менее 8 часов при обычной вентиляции (ЧД = 12 /мин, VT = 500 мл, PEEP = 5 мбар, I:E = 1:2) и не менее 9 часов (без датчика CO2 и при уменьшенной яркости экрана). Время зарядки: не более 5 часов. Расход тока при заряде батареи: не более 2.0 A. Индикация емкости батареи отрезками по 25%. На дисплее должно отображаться оставшееся время работы от батареи в часах и минутах. | 1 шт. |
|  |  | 3 | AC/DC конвертер | Блок питания переменного/постоянного тока. Класс защиты, согласно IEC 60601-1: Класс II. Степень защиты не хуже IP22. Вход от 100 до 240 В~/ от 50 до 60Гц / 1A; Выход 19В / 4,47A. | 1 шт. |
|  |  | 4 | DC/DC конвертер постоянного тока в постоянный | Класс защиты согласно IEC 60601-1: Класс II. Степень защиты IP42. Вход 12 / 24 / 28 В пост. тока; 5А / 2,5A / 2,1А; Выход 19 В / 2.6 A | 1 шт. |
|  |  | 5 | Система переноски со стандартным ограничителем | Держатель должен иметь защитную раму (ограничитель) для предохранения баллона и редуктора от повреждений. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Шланг подачи кислорода, 3 м, прямой. | Должен быть разъём для настенной розетки: DIN. Должен быть разъём на аппарат: NIST, либо разъём быстрого соединения. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Редуктор давления | Должен быть редуктор высокого давления для кислородного баллона с манометром. Редуктор должен иметь отдельный выход для вспомогательной кислородо-терапии (ингаляция, инсуффляция) с возможностью пошаговой регулировки потока кислорода в диапазоне: 1,2,3,4,6,8,12,15 л/мин. Наличие выпускного клапана, для ограничения давления подачи до ≈ 1000 кПа в случае отказа. Наличие быстроразъёмного порта DIN для подсоединения кислородного шланга аппарата ИВЛ к редуктору, что обеспечивает возможность быстрого переключения газоснабжения аппарата ИВЛ с баллона на централизованное газоснабжение и наоборот. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Баллон кислородный стальной, объем 2л | Максимальное рабочее давление не более 200 бар. | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Сумка для аксессуаров | Крепится на боковой панели аппарата. Допускается дезинфекция поверхности с помощью очистки. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Держатель для стандартной направляющей | Должен обеспечивать возможность крепления на стандартный рельс или на каталку/носилки для транспортировки пациента. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Держатель для системы переноски | Служит для фиксации аппарата на стене в салоне автомобиля или иного санитарного транспорта. Должен обеспечивать возможность фиксации и снятия аппарата ИВЛ одной рукой. При этом, аппарат ИВЛ фиксируется вместе с системой для переноски, кислородным баллоном и сумкой для принадлежностей. При фиксации аппарата на держателе происходит его автоматическое подключение к бортовой сети автомобиля, что в свою очередь обеспечивает подзарядку внутренней батареи аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Тестовое легкое, взрослое | Наличие Тестового легкого для тестирования СРАР функции аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 5 | PS-поддержка давлением | Наличие режима Pressure Support Ventilation вентиляция с поддержкой по давлению в режимах SpnCPAP (SpnCPAP/PS) и VC-SIMV (VC-SIMV/PS). Доступна так же в режиме PC-BIPAP при его наличии в комплекте аппарата. Вентилятор обеспечивает режим поддержки по давлению Pressure Support для пациентов, нуждающихся в принудительной или поддерживающей вентиляции с дыхательным объёмом от 100 мл. PS - давление поддержки: 0 – 35 мбар (относительно к ПДКВ) Ramp – скорость нарастания давления в дыхательных путях не хуже: 1сек; 0,4сек; 0сек. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Экспорт данных | Наличие беспроводной передачи данных через BlueTooth. Должен передавать лог-файл пациента со следующими данными: события, параметры, измеренные значения для текущего сеанса вентиляции (если аппарат выполняет вентиляцию) или для последнего сеанса вентиляции (если аппарат находится в режиме ожидания). Должна быть передача данных через USB порт: результаты измерений, кривые, сообщения о тревогах, настройки сигналов тревоги, пользовательские настройки, информация о проверке системы, стоп-кадры экрана. | 1шт. |
|  |  | 7 | PC-BIPAP | Наличие режима вентиляции с управлением по давлению, с переменной поддержкой давлением на уровне CPAP и возможностью пациента самостоятельно дышать на протяжении всего дыхательного цикла. Адаптирована для пациентов без самостоятельного дыхания, либо с присутствием такового, с вентилированием на одном режиме (PC-BIPAP) вплоть до отлучения пациента от ИВЛ. Режим должен быть доступен при инвазивной и неинвазивной (масочной) вентиляции. | 1шт. |
|  |  | 8 | Измерение CO2 | Наличие режима Капнометрии etCO2, измерение в основном потоке. Диапазон должен быть не хуже: от 0 до 100 мм рт. ст. / от 0 до 13,2 об.% / от 0 до 13,3 кПа Разрешение: 1 мм рт. ст. /0,1 об.% / 0,1 кПа Точность: автоматическая компенсация атмосферного давления. Точность при использовании многоразовой кюветы: от –20 до +40 °C: < ±(0,44 кПа + 8 % относит.) от +40 до +50 °C: < ±(0,60 кПа + 5 % относит.) Точность при использовании одноразовой кюветы: от –20 до –10 °C: < ±(0,7 кПа + 22 % относит.) от –10 до 0 °C: < ±(0,44 кПа + 13 % относит.) от 0 до +40 °C: < ±(0,44 кПа + 8 % относит.) от +40 до +50 °C: < ±(0,60 кПа + 5 % относит.) Отображение графика etCO2: от 0 до +100 мм рт.ст. / от 0 до +15 об.% / от 0 до +15 кПа Общее время реакции системы: не более 200мс. Диапазоны пределов срабатывания сигналов тревоги: etCO2 высокий должен быть не хуже: от 5 до 99 мм рт.ст. / от 0,5 до 13,2 кПа / от 0,5 до 13,2 об. % etCO2 низкий должен быть не хуже: от 0 до 94 мм рт.ст. / от 0 до 12,7 кПа / от 0 до 12,7 об. % Задержка сигнала тревоги по верхнему пределу: 30 секунд после подсоединения и калибровки; По нижнему пределу: 30 секунд после начала вентиляции, подсоединения и калибровки. Возможна автоматическая установка пределов тревоги etCO2 на основе фактических измеренных значений etCO2. Датчик CO2, класс защиты должен быть не хуже: IP64. | 1шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Дыхательный шланг с 2 измерительными линиями, многоразовый, 1,5м | Должен включать в себя датчик потока, клапан выдоха, угловой патрубок и две измерительные линии для измерения потока и давления | 2 шт. |
|  |  | 2 | Маска лицевая для неинвазивной вентиляции, многоразовая, размер S / M / L | Наличие набора масок для неинвазивной вентиляции с фиксирующими элементами и лобным упором для разгрузки переносицы. Полнолицевые маски для неинвазивной вентиляции должны закрывать нос и рот пациента. Наличие магнитных застёжки помогают быстро и просто зафиксировать маску. Маски должны быть предназначены для использования несколькими пациентами (многоразовые). | 3 шт. |
|  |  | 3 | Фильтр (комплект 50шт.) | Наличие Противомикробного противовирусного фильтра с функцией тепло-влагообмена, одноразового использования. Для пациентов с дыхательным объёмом не менее Vt 300-1500 ml. Мертвое пространство: не менее 55мл, включая Люер порт для газового мониторинга. Эффективность фильтрации: бактериальная 99.999%, вирусная: 99.99%. Метод фильтрации должен быть: электростатический. Потеря влаги должна быть: не более 7.2 мг H2O на литр воздуха при дыхательном объёме Vt 500ml; Продукция влаги должна быть: не более 36,8 мг / 1 литр воздуха. Сопротивление (мбар) 0,9 при 30 л/мин; 2,0 при 60 л/мин; 3,5 при 90 л/мин. Макс. время использования не менее 24ч. Гипоаллергенный: не должен содержать ПВХ и латекса. Комплект – 50шт. | 1 комплект. |
|  |  | 4 | Кювета для CO2, для взрослых, многоразовая | Многоразовой кюветы, с возможностью стерилизации паром при + 1340С. Материал изготовления: полисульфон. Мертвое пространство кюветы CO2 около 4мл. Сопротивление кюветы CO2 в пределах 1,2 мбар при 60 л/мин и в пределах 0,4 мбар при 30 л/мин. | 2 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к окружающей среде: во время эксплуатации: температура от –20 до +50o C; Атмосферное давление от 620 до 1100 гПа; автоматическая компенсация атмосферного давления в этих пределах. Высота над уровнем моря: до 4000м. Относительная влажность от 5 до 95% без конденсата. Подача газов: медицинский кислород от системы трубопровода или от баллона; Рабочее давление O2: от 2,7 до 6,9 бар. Входное соединение O2: NIST согласно EN 739 или DISS до CGA V5-1989 или N-F S90-116 |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Пункт назначения КГП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ города Алматы |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | В течение 15 календарных дней после подписания договора не позднее до 15 декабря 2024 г. Адрес: г. Алматы, ул. Казыбек би, 96 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ - 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |