Приложение №2 к тендерной документации Утверждено КГП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ г. Алматы Джувашевым А.Б ____________________________

Техническая спецификация лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ) | Электрокардиограф в комплекте |  |  |  |
|  | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | 12-канальный ЭКГ прибор | 12 канальный беспроводной ЭКГ прибор должен проводить электрокардиограмму пациента через кабель пациента и многоразовые электроды, установленные на конечностях пациента груди пациента. 12-канальный электрокардиограф с цветным сенсорным экраном и защитным чехлом для одновременной записи по всем 12 отведениям. Сенсорный экран с разрешением не мен 240 × 320 точек и размером не менее 2,8 дюйма. Беспроводная передача данных прибора без помех. Данные ЭКГ передаются в приложение Программное обеспечение через сеть WI-FI, который установлен на компьютере. Подключение через WIFI с компьютером или планшетом. Запись ЭКГ стандарт / Запись ЭКГ Ритм (10 мин). приложение ПО через сеть WI-FI, который установлен на компьютере. Автономная запись (в оффлайн режиме). Есть возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клетки: V3R, V4R, V5R, V6R». Набор электродов R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 или RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Возможность запуска/остановки, повторения/сохранения/удаления ЭКГ сигнала на экране устройства. Прибор хранит в памяти не более 30 исследовании ЭКГ, что даёт возможность устранять потери данных. Комфорт пациента обеспечивается минимальными размерами и компактным весом устройства. На экране устройства отображается следующие информации: сигнал ЭКГ, названия отведений, маркировка отведений, ЧСС в реальном времени, время записи, тип исследования индикатор процесса записи. Обнаружение и анализ работы электрокардиостимулятора (ЭКСМ). Количество отображаемых отведений на экране устройства 1; 3; 12 и 12 в приложении планшета. Чувствительность (мм/мВ) 2,5; 5; 10; 20. Скорость печати (мм/с) 5; 10; 12,5; 25; 50. Общие характеристики устройства: размер и разрешение экрана- не менее 2,8 дюйма, не менее 240 × 320 точек, общие размеры (мм) не более 88х87х25, вес не более 150 г, клавиатура - сенсорная панель, скорость печати (мм/с) 5; 10; 12,5; 25; 50, чувствительность (мм/мВ) 2,5; 5; 10; 20, макет печати 2x6+1R; 4x3+1R; 1x12+0R, количество отведений 12 отведений (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6), количество отображаемых отведений 1; 3; 12 на экране устройства и 12 в приложении планшета. Набор электродов R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 или RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Время записи (устройство): авто - 10 с; 12 с; 15 с; 20 с, память - максимум 30 ЭКГ в устройстве, максимум 6000 ЭКГ в приложении Cardiopoint Flexi. Фильтры: питание (сетевой фильтр) (Гц) - 50; 60, смещение (фильтр изолинии) - 0,05; 0,25, 0,6, мио (мышечный фильтр) (Гц) - 20; 25; 35; 90. Обнаружение кардиостимулятора: ширина импульса 0,1–2 мс, амплитуда импульса 2–250 мВ. Источник питания: напряжение питания 100–240 В ~, частота 50–60 Гц, класс защиты класс I, защита от проникновения загрязнений, соответствует требованиям IPx2, согласно стандарту МЭК 60529, аккумулятор Литий-ионный аккумулятор, 3200 мАч, 3,6 В, рабочая часть Типа CF, разрешение по амплитуде 1 мкВ ± 1% LSB в 500 SPS, динамический диапазон: переменный ток ± 5 мВ, DC смещение ± 300 мВ, частотный диапазон от 0,05 до 170 Гц, ослабление синфазного сигнала 90 дБ (без фильтра), > 100 дБ (включен фильтр 50/60 Гц), частота WiFi 2,4 ГГц, канал связи от 1 (2412 МГц) до 11 (2462 МГц), модуляция DSSS / CCK / OFDM, эффективная излучаемая мощность 7,92 дБм или 6,198 мВт, измеренная на скорости 11 Мбит/с. | 1 штука |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | программное обеспечение | Программное обеспечение (ПО) на русском или казахском языке; ПО для 12-канальной регистрации сигнала; Отображение ЭКГ сигнала в режиме реального времени; Контроль контакта электродов; Быстрый запуск – экстренный ЭКГ; Индикатор записи ЭКГ; Длительность записанного сигнала - 10 с, 20 с, 30 с, 1 мин, 1.5 мин, 3 мин, 9 мин; Установки времени начала записи; Авто Адаптивный фильтр; Автоматический анализ ЭКГ сигнала; Быстрая печать выбранных ЭКГ кривых; Управление данными пациента и параметрами исследования Настраиваемый пользовательский интерфейс (графики, таблицы, фрагменты ЭКГ и другие окна программы могут произвольно быть добавлены, передвинуты или удалены по желанию пользователя); Работа по сети; Архивирование данных пациента и ЭКГ записей; Легкий поиск и сортировка записей; Длительная запись ЭКГ для выявления аритмии; Регистрация отведений по Эйтховену/Кабрера; Штангенциркуль для ручного измерения пользователем; Редактируемая диагностика; Автоматическая текстовая интерпретация или в виде акронимов; Расширенные средства диагностики для ST (Возможность редактировать позиции диагностических точек - P on, Poff, Z (коррекция изолинии), QRSon, QRSoff, I (расчет ST отклонений), Toff); Расширенные средства диагностики для QT (измерение интервала QT использованием метода касательных); Методы расчета QTc - Bazett, Hodges, Fridericia, Framingham ST карта - уникальный графический инструмент для быстрого анализа ишемии; Вектор кардиограмма; Расширенная база данных пациента; Текущая скорость, амплитуда и примененые фильтры для отображения ЭКГ отведения; Отбражение ЭКГ фрагмента с выбором амплитуды - 5, 10, 20 мм / мВ; Отбражение ЭКГс выбором скорости - 6.25, 12.5, 50, 100 мм/сек; Возможность создания и корректировки заключительного отчета об ЭКГ исследовании; Экспорт отчета в PDF. | 1 штука |
|  |  | 2 | док-станция | подставка для основного прибора, позволяет заряжать аккумулятор через специальный разъём питания. Габариты не более (Ш х Д х В): 77 х 104 х 75 мм. | 1 штука |
|  |  | 3 | Wi-Fi адаптер | беспроводное сетевое устройство, которое позволяет получение и передачу данных из основного прибора в программное обеспечение | 1 штука |
|  |  | 4 | кабель пациента для грудной клетки, 6 отведений, штекер типа "банан" | Кабель пациента для передачи ЭКГ сигнала от грудных электродов в основной прибор разработан для уменьшения электрических помех из-за токов утечки, существующих в окружающей среде и приводящих к нарушениям при записи ЭКГ. Надежная фиксация электродов, цветовая маркировка отведений, имеет защиту для проведения дефибрилляции, штекера тип «банан», Жильность – 6шт, общая длина не менее 960 мм. | 2 штуки |
|  |  | 5 | кабель пациента для конечностей, 4 отведения, штекер типа "банан" | Кабель пациента для передачи ЭКГ сигнала от электродов для конечностей в основной прибор разработан для уменьшения электрических помех из-за токов утечки, существующих в окружающей среде и приводящих к нарушениям при записи ЭКГ. Надежная фиксация электродов, цветовая маркировка отведений, имеет защиту для проведения дефибрилляции, штекера тип «банан», Жильность – 4 шт, общая длина не менее 1600 мм. | 2 штуки |
|  |  | 6 | Зарядное устройство | Устройство подзарядки встроенного аккумулятора основного прибора с преобразованием параметров электросети под оптимальные для зарядки прибора – 5В. | 1 штука |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Электроды для конечностей AgCl | Многоразовый электрод для ЭКГ для конечностей, клемма на конечности для взрослых, с винтом и зажимом. Цветовая маркировка электродов. Размер электрода (Д х В х Ш в мм) – не более 140х52х30. Тип электрода - Ag/AgCl. | 4 штуки |
|  |  | 2 | Грудной электрод AgCl | Многоразовый грудной электрод для ЭКГ, для взрослых, с винтом и зажимом. Диаметр не более 24 мм. Тип электрода -Ag/AgCl | 6 штук |
|  |  | 4 | Гель ЭКГ 1 л | Гель в емкостях предназначен для проведения электрокардиографических исследований. Гель апирогенный и нетоксичный. Объем – 1 л. Вязкость – средняя. Цвет-бесцветный | 2 штуки |
|  |  | 5 | Защитный чехол | Чехол для защиты от ударов, царапин и пыли. Материал силиконовый. | 1 штука |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питание 115/230 В, 50–60 Гц Температура воздуха + 10 ° C ÷ +40 ° C Относительная влажность 30% ÷ 75% Атмосферное давление 700 ÷ 1060 мбар Технические характеристики персонального компьютера: Процессор, не ниже Intel Core I3. Оперативная память, не менее 4 Гб. Жесткий диск, не менее 1 T. Операционная система Windows 7/8/10 Принтер (формат А4). Широкоформатный монитор, диагональ, не менее 19 дюймов. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Пункт назначения: КГП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ города Алматы |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течение 15 календарных дней после подписания договора, не позднее 20 декабря 2024 г. Адрес: г. Алматы, ул. Казыбек би, 96 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Техническая спецификация лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ) | Кровать медицинская мнофункциональная в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Техническая характеристика комплектующего к МИ |  |  |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Кровать медицинская многофункциональная | Наличие универсальной многофункциональной кровати с системой телескопических колонн, электрической регулировкой высоты, секций и продольных наклонов ложа (Тренделенбург и анти/Тренделенбург). Кровать должна состоять из несущей рамы и ложа с порошковым покрытием на основе эпоксидного полиэстера. Рама кровати должна быть с защитным пластиковым картером, установлена на не менее, чем 4 антистатических колеса, диаметром, не менее 150 мм, с трехпозиционной центральной системой блокировки колесной базы с не менее, чем 4-х углов кровати со звуковой сигнализацией о незаблокированных колесах при подключении кровати к сети электропитания. В конструкции кровати должна использоваться система электромеханических телескопических колонн (не менее 2 штук) с защитным кожухом, исключающим попадание жидкости внутрь системы, и встроенным контроллером движения колонн, обеспечивающим их синхронное движение при неравномерной нагрузке. Конструкция электромеханических цилиндрических колонн должна обеспечивать строго вертикальный подъем рамы при регулировках высоты и исключать горизонтальное смещение ложа кровати. Количество сервомоторов, не менее 4 штук. Кровать должна быть оснащена встроенной системой предотвращения перегрузки моторов со звуковой сигнализацией и автоматической остановкой движения. Количество секций ложа кровати, не менее 4 штук. Количество подвижных секций, не менее 3 штук. В комплектацию кровати должны входить съемные сегменты из ABS пластика в количестве, не менее 2 штук, устойчивых к мытью и дезинфекции. На каждой секции кровати должны быть расположены фиксаторы для удержания матраца от соскальзывания. В углах головной и ножной секций ложа кровати должны быть расположены установочные отверстия для инфузионной стойки и устройства для приподнятия пациента. Головной торец должен быть фиксированным и не менять положение при регулировках высоты, облегчая работу медперсонала при проведении повседневных процедур, а также позволяя проводить интубацию без снятия головного торца. Головные боковые ограждения должны быть оснащены двухсторонними пультами управления. Пульты управления в боковых ограждениях должны выполнять следующие функции: регулировка спинной секции, регулировка бедренной секции, автоматическая регулировка положения спинной и бедренной секций, регулировка высоты, обеспечивать функцию безопасности и автоматического отключения. Расстояние между боковыми ограждениями, не более 40 мм. Расстояние между боковыми ограждениями и торцами, не более 40 мм. В боковые ограждения должны быть встроены: индикатор для определения угла наклона Тренделенбург и анти/Тренделенбург. Индикатор угла наклона спинной секции. Угломеры должны быть предназначены для определения угла наклона ложа при продольных наклонах и для определения угла наклона спинной секции. Угломеры должны быть оснащены индикаторами расположения кровати в крайнем нижнем положении со световой индикацией. Кровать должна быть оснащена функцией подсветки нижней станины кровати в ночное время с возможностью отключения. В кровати должна быть установлена функция вставания пациента для быстрой мобилизации с помощью кнопок управления. Управление функцией вставания должно осуществляться дополнительными кнопками, вне зависимости от основных пультов в боковых ограждениях, встроенными в головные боковые ограждения. Управление функцией вставания должно осуществляться кнопками, встроенными с внешней стороны боковых ограждений в поручни-держатели для рук пациента. Расположение кнопок управления должно позволять пациенту одновременно производить регулировки кровати по высоте и позволять держаться за боковое ограждение. Кровать должна осуществлять: электрическую регулировку высоты с минимальным нижним положением, не более 395 мм и верхним положением, не менее 775 мм; электрическую регулировку продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и анти/Тренделенбург) в пределах, не менее: ±16°; электрическую регулировку секции спины в пределах, не менее: 0° - 64°; электрическую регулировку тазобедренной секции в пределах, не менее: 0° - 32°; механическую регулировку секции голени с помощью растомата. Конструктивная особенность ложа кровати должна обеспечивать функцию продольного смещения основания тазобедренной секции и секции спины с одновременным подъёмом для уменьшения компрессии в абдоминальной области с суммарным смещением, не менее 110 мм. Кровать должна позволять проводить как электрическую (с помощью пульта управления), так и механическую (с помощью ручек в головной части) сердечно-легочную реанимацию с амортизированием спинной секции при ее активации. Для использования с пациентами нестандартных антропометрических данных кровать должна обладать встроенной функцией увеличения длины ложа, не менее 320 мм. Для уменьшения деформации рамы кровати во время транспортировки в углах должны быть расположены защитные амортизаторы, диаметром, не менее 100 мм, изготовленные из пластикового материала, не оставляющего следов. В комплектацию кровати должна входить дистанционная (проводная) контрольная панель управления с функциями: активации для разблокировки кнопок управления, аварийной остановки, блокировки регулировок ложа с других панелей управления, датчика-индикатора заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировки высоты ложа, регулировки продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и анти/Тренделенбург), регулировки наклонов секций спины и бедра, автоконтура (одновременное смещение секций спины и бедра), СЛР для реанимационного положения, кардиологического кресла, положения обследования пациента, автоматического позиционирования спинной секции в 30° одной кнопкой, управления подсветкой кровати. Переход кровати в положение «кардиологического кресла» с электрическим приводом, управляемый одной кнопкой, без необходимости перемещения пациента. Переход в положение «кардиологического кресла» должен осуществляться при любой высоте ложа кровати. Вместе с данной функцией должна быть предусмотрена возможность возврата ложа кровати в горизонтальное положение и одновременного опускания до минимальной высоты, управляемые одной кнопкой. Панель управления в боковом ограждении должна иметь кнопку безопасности, препятствующей несанкционированному изменению положения секций ложа кровати. В комплектацию кровати должны входить петли крепления, удерживающих пациента поясов. Кровать должна иметь встроенную аккумуляторную батарею с датчиком-индикатором заряда и срока службы, а также функцией отключения аккумулятора для хранения кровати. При работе от аккумуляторной батареи кровать должна автоматически переходить в «спящий» режим через не более, чем 3 минуты после активации последней функции. При низком уровне заряда должен раздаваться предупредительный сигнал при нажатии кнопки любой электрической функции. При использовании внутрисосудистых или внутрисердечных аппаратов, для уравнивания потенциалов при отсутствии заземления, в кровати должно быть предусмотрено подключение через равнопотенциальную клемму к соответствующему аппарату. Максимальная допустимая рабочая нагрузка. не менее 250 кг. Внутренние габариты (ложе кровати), не менее: 2000 мм x 900 мм. Габариты (без удлинения кровати) с разъемными боковыми ограждениями, не более: 223 см х 99,5 см. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с пластиковыми крючками | Стойка должна быть оснащена не менее, чем 4-мя крючками для крепления бутылки для системы. Наличие возможности регулировки по высоте. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 2 |  | Дуга-опора для приподнятия пациента крашенная | Наличие дуги-опоры для приподнятия пациента, предназначенной для помощи при вставании пациента. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 3 |  | Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента | Наличие ручки-поручня для дуги-опоры для приподнятия пациента, изготовленной из пластмассы. Должна быть оснащена ремнем для фиксации к дуге для приподнятия. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 4 |  | Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопролежневый | Наличие матраца с наполнителем из "холодного" пенополиуретана высокой упругости в съемном влагостойком паропроницаемом чехле на молнии. Матрац должен быть предназначен для использования в условиях стационара, домашнего ухода согласно риску возникновения пролежней у пациента. Высота матраца, не менее 14 см. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 5 |  | Панель управления персонала | Панель управления должна быть предназначена для быстрой и удобной настройки необходимого положения кровати. Панель должна быть оснащена функциями: активации для разблокировки кнопок управления, аварийной остановки, блокировки регулировок ложа с других панелей управления, датчика-индикатора заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировки высоты ложа, регулировки продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и анти/Тренделенбург), регулировки наклонов секций спины и бедра, автоконтура (одновременное смещение секций спины и бедра), СЛР для реанимационного положения, кардиологического кресла, положения обследования пациента, автоматического позиционирования спинной секции в 30° одной кнопкой, управления подсветкой кровати. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 6 |  | Панели пластиковые | Панели ложа должны быть изготовлены из ABS пластика и устанавливаться на ложе. Должны легко сниматься для дезинфекционной обработки кровати. Панели должны иметь специальные отверстия для фиксации. |  |  |  | 2 штуки |
|  |  | 7 |  | Держатель рельс для крепления | Наличие рельса для крепления, предназначенного для установки дополнительных аксессуаров и принадлежностей. Должен быть изготовлен из стали с эпоксидным покрытием. |  |  |  | 2 штуки |
|  |  | 8 |  | Пульт управления ручной | Пульт управления на гибком кабеле должен выполнять следующие функции: регулировка спинной секции, регулировка бедренной секции, автоматическая регулировка положения, регулировка высоты, обеспечивать функцию активации функций и автоматического отключения. Пульт должен быть оснащен подсветкой кнопок и встроенным фонариком для возможного обследования пациента в ночное время. Должна быть предусмотрена функция для отключения пульта без использования дополнительных инструментов. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 9 |  | Кожух защитный ходовой части пластиковый | Должен быть выполнен из ABS пластика и полностью закрывать основание кровати, облегчая дезинфекционную обработку. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 10 |  | Комплект из разъемных, пластиковых боковых ограждений с индивидуальным механизмом регулировки | На раме кровати должны быть закреплены раздельные опускаемые боковые ограждения с двойной системой запирания, по не менее, чем 2 штуки с каждой стороны. Раздельные боковые ограждения должны полностью закрывать ложе кровати, тем самым минимизируя риск выпадения пациента. Раздельные боковые ограждения должны быть изготовлены из цельнолитого ABS пластика со встроенными двухсторонними пультами управления в каждом ограждении и иметь поручни. Высота боковых ограждений, не менее 400 мм, что должно позволять использовать матрацы с разной высотой: от 10 до 18 см. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 11 |  | Кабель питания | Кабель питания кровати должен быть яркого цвета с целью предотвращения случайного вырывания из розетки и креплением к кровати. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 12 |  | Полка выдвижная для белья | Кровать должна быть оснащена полкой для постельного белья, выполненной из металлического профиля. Должна быть оснащена выдвижным механизмом, полностью скрывающим полку под основанием кровати, не ограничивая доступ медицинского персонала к пациенту. Полка должна быть 2-х секционная. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 13 |  | Тумбочка прикроватная | Универсальная тумбочка с надкроватным столиком должна быть предназначена для размещения предметов личного пользования больных. Должна применяться в палатах стационарных лечебных учреждений. Тумбочка должна иметь возможность размещаться, с любой стороны, от кровати за счет использования двусторонней системы выдвижных ящиков. Наличие возможности регулировки надкроватного столика (высота и угол наклона). Корпус тумбочки должен быть выполнен из оцинкованной, электростатической, лакированной стали, обеспечивающей дополнительную защиту от коррозии. Верхняя столешница, дверки и фронтальные поверхности выдвижных ящиков должны быть изготовлены из HPL-пластика, стойкого к механическим, химическим и температурным воздействиям. Наличие механизма установки столика в корпус тумбочки. Ящик и дверки должны открываться в обе стороны. Съемный контейнер выдвижного ящика должен быть выполнен из ABS-пластика. Наличие открытой средней секции. Наличие роликов: двойные пластиковые, не более: 4 x 75 мм, с индивидуальной блокировкой не менее 2-х роликов. Габариты тумбочки: Ширина, не менее 46,5 см. Глубина, не менее 41 см. Высота, не менее 87 см. Столешница, не менее: 47 x 41,5 см. Габариты выдвижного столика: Высота столика: от 73 до 108 см. Ширина столика, не менее 60 см. Глубина столика, не менее 34 см. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 14 |  | Ограждения кровати торцевые | Кровать должна быть оснащена съемными с фиксаторами взаимозаменяемым головным и ножным торцами из цельнолитого ABS пластика со вставками из HPL пластика, при этом конструкция торцов должна быть легкосъемной, обеспечивающей максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон, и при снятии торцов на каркасе кровати не должно оставаться никаких элементов торцов. Для каждой из спинок должны быть предусмотрены по не менее, чем одному фиксатору для их надежной фиксации в процессе транспортировки. Спинки должны устанавливаться на кровать путем опускания не менее двух металлических штифтов, расположенных на нижней кромке спинок, в специальные отверстия на раме кровати. |  |  |  | 2 штуки |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | нет |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть: 230 В, +/- 10%, 50/60 Гц Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. Условия окружающей среды: Температура +15 °С - +40°С, Влажность 30 – 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Пункт назначения: КГП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ города Алматы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течение 15 календарных дней после подписания договора, не позднее 20 декабря 2024 г. Адрес: г. Алматы, ул. Казыбек би, 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |  |  |